НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЩЕСТВО

С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

“ФАРМЭК”

"СОГЛАСОВАНО"                                                         "УТВЕРЖДАЮ"

Директор НПОДО "ФАРМЭК" 				               Директор БелГИМ

___________В.В. Малнач                                               ___________ Н.А. Жагора

"____"___________ 2001 г.                                              "____"___________ 2001 г.

Система обеспечения единства измерений

Республики Беларусь.

ГАЗОАНАЛИЗАТОР

ФП 10

Методика поверки.

МП. МН        -2001

# Гл. метролог НПОДО “ФАРМЭК”

______________ О.В. Абузов

" _____ " __________ 2001 г.

г.Минск

2001 г.

Настоящая методика поверки распространяется на газоанализатор ФП 10 (далее газоанализатор) ТУ РБ 100162047.022-2001, предназначенный для измерения объемной доли кислорода (О2) в атмосфере производственных помещений, в колодцах, подвалах, скважинах, емкостях, цистернах, газо- и продуктопроводов, при проведении регламентных, ремонтно-восстановительных, спасательных и др. видов работ, и устанавливает методику его поверки.

Газоанализатор подлежит обязательной поверке в органах государственной метрологической службы при выпуске из производства, после ремонта и в процес-се эксплуатации.

Периодическая поверка газоанализатора проводится через межповерочный интервал, который составляет не более 6 месяцев ( РБ ).

Внеочередная поверка проводится до окончания срока действия периодической поверки в случаях, указанных в СТБ 8003-93.

Периодическая поверка газоанализатора, поставляемого на экспорт, производится согласно нормативным документам страны-импортера.

1 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

1.1 При проведении поверки должны быть выполнены следующие операции:

а) внешний осмотр  п.7.1;

б) опробование  п.7.2;

в) определение метрологических характеристик:

 проверка основной приведенной погрешности измерения газоанализатора, вариации показаний  п.7.3.1;

 проверка времени установления показаний газоанализатора по уровню  0,9  п.7.3.2.

г) проверка срабатывания пороговых устройств газоанализатора  п.7.4;

- В случае отрицательных результатов любой из операций поверки газоанализатор бракуют и в эксплуатацию не допускают.

2 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

2.1 При проведении поверки должны применяться средства, указанные в таблице 1, и поверочные газовые смеси (ПГС), указанные в таблице 2. Номера стандартных образцов по Госреестру приведены согласно ТУ 6-16-2956-87.

3 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЯ

- К проведению измерений при поверке и (или) обработке результатов измерений допускаются лица, имеющие удостоверение на право поверки.

4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- При работе с баллонами с поверочными газовыми смесями необходимо руководствоваться “Правилами устройства и безопасности эксплуатации сосудов, работающих под давлением”, утвержденных Госгортехнадзором 27 ноября 1987 г.

5 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

5.1 При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:

 температура окружающего воздуха                               (20 ± 5 ) ОС;

 относительная влажность воздуха                                 от 30 до 80 %;

 атмосферное давление					     84,0  106,7 кПа.

- Содержание вредных веществ в атмосфере помещений, где производится поверка, должно быть в пределах санитарных норм.

Таблица 1

| Наименование средств поверки | Тип | Обозначение нормативного документа | Основные параметры |
| --- | --- | --- | --- |
| Баллоны стальные |  | ГОСТ 949-73 | Емкость баллонов (2 - 40)10-3 м3 |
| Редуктор кислородный | БКО-50-2 | ГОСТ 13861-89 | 0 – 20 МПа |
| Вентиль точной регулировки | ВТР | АПИ4.463.002 | 0 – 2,1610-5 м3/с |
| Трубка (тройник) | ТС-Т-6 | ГОСТ 25336-82 |  |
| Шланг соединительный полихлорвиниловый | ПХВ-3,50,8 | ТУ 64-05838972-5-93 |  3,5 мм (внутренний) |
| Ротаметр | РМ-А-0,063Г | ГОСТ 13045-81 | 0 – 0,063 м3/ч |
| Секундомер | СОС Пр-2-2 | ТУ 25-1894.003-90 | 0  60 мин |
| Примечания 1 Средства измерений должны быть поверены или аттестованы в установленном порядке. 2 Допускается использование другого оборудования при условии сохранения класса точности и пределов измерения. |  |  |  |

Таблица 2

| Номер газовой смеси | Наименование компонентов | Объемная доля анализируемого газа, % | Пределы допускаемого абсолютного отклонения, % | Пределы допускаемой абсолютной погрешности, % | Номер СО по Госреестру |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПГС №1 | N2 оч. (осч) | 0 | 0,01 | ±0,001 | ГОСТ 9293-74 |
| ПГС №2 | О2 / N2 | 12,5 |  1,0 |  0,2 | ГСО 3727-87 |
| ПГС №3 | О2 / N2 | 24,0 |  1,0 |  0,2 | ГСО 3727-87 |

6 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ

6.1 Перед проведением поверки должны быть выполнены следующие подготовительные работы:

а) заряжены аккумуляторные батареи в поверяемых приборах;

б) собрана схема подачи газовоздушных смесей в соответствии с приложением А.

- Перед проведением поверки баллоны с поверочными газовыми смесями должны быть выдержаны в помещении, где проводится поверка, до выравнивания их температуры с температурой помещения.

7 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

- Внешний осмотр газоанализатора ФП 10.

7.1.1 При проведении внешнего осмотра должно быть установлено соответствие прибора следующим требованиям:

1) наличие свидетельства о последней поверке или отметки в паспорте;

2) отсутствие дефектов, нарушающих сохранность маркировки;

- отсутствие повреждений, следов коррозии и загрязнений.

7.2 Опробование газоанализатора ФП 10.

7.2.1 Опробование проводят следующим образом:

- включение прибора осуществляется нажатием кнопки "ВКЛ". На цифровом табло отображается надпись "– – –" и включается постоянный звуковой сигнал. Удерживая кнопку "ВКЛ" в нажатом состоянии, дождаться отключения звукового сигнала;

- после этого прибор переходит в режим измерения: должен быть слышен звук работающего микронасоса и на цифровом табло газоанализатора должно отображаться значение объемной доли кислорода, равное (21,0  0,1 ) %;

3) при наличии на цифровом табло показаний, отличных от вышеуказанных, необходимо произвести их подстройку. Для этого необходимо:

а) на воздухе перевести газоанализатор в режим “ПОДСТРОЙКА 21 %”. Для этого необходимо при нажатой кнопке "ОТКЛ" включить газоанализатор. После появления на индикаторе значения " О   " отпустить кнопки;

б) набрать пароль входа в режим "ПОДСТРОЙКА 21 %" - " 4 2 8 ". Ввод значения разряда осуществляется кнопкой "ВКЛ", изменение значения в разряде - кнопкой "ОТКЛ". В случае неправильного ввода пароля газоанализатор автоматически выключается;

в) дождаться стабилизации показаний на цифровом табло газоанализатора;

г) нажать кнопку "ОТКЛ". Газоанализатор отключается.

4) выключение прибора осуществляется нажатием кнопки "ОТКЛ".

- Определение метрологических характеристик.

7.3.1 Проверка основной приведенной погрешности измерения и вариации показаний газоанализатора ФП 10.

7.3.1.1 Проверку основной приведенной погрешности измерения следует проводить следующим образом:

- собрать схему подачи газовоздушной смеси, приведенную в приложении А;

- подсоединить к установке газоанализатор, включить и выдержать его во включенном состоянии не менее 120 с;

- подсоединить к установке баллон с ПГС №1;

- вентилем точной регулировки установить расход газовой смеси таким образом, чтобы по ротаметру фиксировался небольшой сброс избытка ПГС;

- через 120 с зафиксировать значения, отображаемые на индикаторе прибора;

6) рассчитать основную приведенную погрешность измерения , %, газоанализатора  по формуле:

СФП– СПГС

    100 , 			      (7.1)

Д

где СФП – значение концентрации, отображаемое на цифровом табло газоанализатора ФП 10, %;

СПГС – значение концентрации по паспорту на ПГС, %;

Д – верхний предел диапазона измерения объемной доли кислорода, равный 25 %.

7) подсоединить к установке баллон с ПГС №2 и выполнить операции по п.п.4-6;

- выполнить операции по п.7 для ПГС №3;

- при  измерении  вариации   показаний   последовательность   подачи  ПГС - 1-2-3-2-1-3;

- время подачи ПГС – 30с. Повторить подачи серии ПГС не менее трех раз;

- рассчитать для ПГС №2 вариацию показаний по формуле:

b= СБ - СМ		  				(7.2)

где b – вариация показаний газоанализатора, %;

СБ – показания газоанализатора на ПГС №2 при подходе со стороны большей концентрации (ПГС №3), %;

СМ – показания газоанализатора на ПГС №2 при подходе со стороны меньшей концентрации (ПГС №1), %;

Газоанализатор ФП 10 считается выдержавшим проверку, если в каждом случае измерения основная приведенная погрешность не превышает ± 2 %, вариация показаний не превышает ± 1 %.

7.3.2 Проверка времени установления показаний газоанализатора ФП 10 по уровню  0,9.

7.3.2.1 Проверку времени установления показаний по уровню  0,9 следует проводить следующим образом:

- включить газоанализатор и выдержать его во включенном состоянии не менее 120 с;

- при установлении стабильных показаний на информационном табло газоанализатора, зафиксировать их значение П;

- рассчитать значение 0,9П и 0,1П;

- собрать схему подачи газовоздушной смеси (приложение А);

- подсоединить к установке баллон с ПГС №1;

- вентилем точной регулировки установить расход газовой смеси таким образом, чтобы по ротаметру фиксировался небольшой сброс избытка ПГС;

- подсоединить к установке газоанализатор, одновременно включив секундомер;

- при достижении показаний, равных 0,1П, зафиксировать время  1;

- дождаться установления стабильных показаний на информационном табло газоанализатора;

- отсоединить от установки газоанализатор, одновременно включив секундомер;

- при достижении показаний, равных 0,9П, зафиксировать время  2;

- рассчитать среднее время установления показаний газоанализатора

ФП 10 по уровню  0,9 по формуле:

 0,9  (1  2) / 2,				      (7.3)

где 1 – время установления показаний по уровню 0,1П при уменьшении концентрации кислорода, с;

2 – время установления показаний по уровню 0,9П при увеличении концентрации кислорода, с.

Газоанализатор ФП 10 считается выдержавшим проверку, если время установления показаний по уровню  0,9 не более 30 с.

7.4 Проверка срабатывания пороговых устройств газоанализатора ФП 10.

7.4.1 Проверку срабатывания пороговых устройств следует проводить следующим образом:

- перевести газоанализатор в режим “ТЕСТ”. Для этого необходимо при нажатой кнопке "ОТКЛ" включить газоанализатор. После появления на индикаторе значения " О   " отпустить кнопки;

- набрать пароль входа в режим "ТЕСТ" - " 7 6 4 ". Ввод значения разряда осуществляется кнопкой "ВКЛ", изменение значения в разряде - кнопкой "ОТКЛ". В случае неправильного ввода пароля газоанализатор автоматически выключается;

- после ввода последней цифры пароля на информационном табло газоанализатора должен начаться цифровой отсчет концентрации со ступенью квантования 0,1 %;

- зафиксировать числовые значения индикации, при которых срабатывает сигнализация “ПОРОГ 1” и "ПОРОГ 2";

Газоанализатор ФП 10 считается выдержавшим проверку, при достижении:

– значения срабатывания порогового устройства "ПОРОГ 1" на индикаторе прибора отображается значение концентрации и надпись “ПОРОГ”, включились прерывистые световая и звуковая сигнализации;

– значения срабатывания порогового устройства "ПОРОГ 2" на индикаторе прибора отображается значение концентрации и надпись “ПОРОГ”, выключились прерывистые световая и звуковая сигнализации.

8 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

8.1 Результаты поверки оформляются протоколом (приложение Б).

8.2 Результаты поверки считаются положительными и газоанализатор признают годным к применению, если он отвечает требованиям настоящей методики.

8.3 Положительные результаты поверки оформляются нанесением оттиска поверительного клейма на поверенный прибор и (или) эксплутационные документы, либо выдается свидетельство о поверке установленной формы (приложение В СТБ 8003-93).

8.4 Газоанализатор, не удовлетворяющий требованиям настоящей методики, к применению не допускается. На него выдается извещение о непригодности с указанием причин по форме приложения Г СТБ 8003-93. При этом оттиск поверительного клейма подлежит погашению, а свидетельство аннулируется.

Приложение А

(обязательное)

Схема

подачи газовоздушной смеси

1 – Баллон с ПГС

2 – Редуктор БКО-50-2

3 – Трубка (тройник) ТС-Т-6

4 – Газоанализатор ФП 10

5 – Ротаметр РМ-А-0,063Г

Приложение Б

(обязательное)

Протокол поверки

газоанализатора ФП10 (№___________)

1 Наименование организации проводившей поверку_________________________

2 Принадлежащий __________________________________________________________

3 Условия проведении поверки:

 температура окружающего воздуха			_______________________

 относительная влажность воздуха				_______________________

 атмосферное давление					_______________________

4 Применяемые средства поверки

| Наименование средств поверки, тип | Обозначение нормативного документа | Основные параметры | Заводской номер | Дата поверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ротаметр РМ-А-0,63Г | ГОСТ 13045-81 | 0 – 0,063 м3/ч |  |  |
| Секундомер, СОС ПР-2-2 | ТУ 25-1894.003-90 | 0  60 мин |  |  |

Применяемые поверочные газовые смеси

| Номер газовой смеси | Наименование компонентов | Объемная доля анализируемого газа, % | Пределы допускаемого абсолютного отклонения, % | Пределы допускаемой абсолютной погрешности, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПГС №1 | N2 оч. (осч) | 0 | 0,01 | ±0,001 |
| ПГС №2 | О2 / N2 | 12,5 |  1,0 |  0,2 |
| ПГС №3 | О2 / N2 | 24,0 |  1,0 |  0,2 |

5 Операции поверки.

5.1 Внешний осмотр _________________________________________________________

5.2 Опробование _____________________________________________________________

5.3 Определение метрологических характеристик:

1) проверка основной приведенной погрешности измерения (таблица Б.1)

Таблица Б.1

| Требования | Концентрация, об. доля, % | Пределы допускаемой абсолютной | Результаты измерений |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| нормативных документов | ПГС | погрешности, % ПГС | Показания, об. доля, % | Приведенная погрешность, % |
|    2 % |  |  |  |  |

2) проверка вариации показаний (таблица Б.2)

Таблица Б.2

| Требования | Номер измерения | Показания СБ, % | Показания СМ, % | Вариация показаний b, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| не более 1% |  |  |  |  |

3) проверка времени установления показаний по уровню  0,9 (таблица Б.3)

Таблица Б.3

| Требования нормативных документов | Концентрация, об. доля, % |  1, с |  2, с |  0,9, с |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  0,9  30 с |  |  |  |  |

6 Проверка срабатывания пороговых устройств ______________________________

____________________________________________________________________________________

7 Заключение о результатах поверки _________________________________________

8 Дата проведения поверки                                         _______________________

9 Подпись лица, проводившего поверку _____________   _______________________

(Фамилия, инициалы)

| Лист регистрации изменений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов | № докум. | Подп. | Дата |
|  | изме-ненных | заме-ненных | новых | изъятых | (страниц) в докум. |  |  |  |